Приложение № 2

к тендерной документации

Техническая спецификация

Лот №1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аудиометр с тремя модулями : вызванная отоакустическая эмиссия, коротколатеральные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) и тимпанометрия |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны) | Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) EasyScreen с наушником BERAphone |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Устройство easyScreen | Портативное и мобильное устройство является диагностическим прибором, используемым для аудиологической оценки и документирования нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет возможности диагносики ABR, TEOAE и DPOAE в одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши потребности в экономичной 2-ступенчатой системе скрининга OAE/ABR.. Устройство экономит время с его бинауральным автоматизированным ABR скринингом для одновременного тестирования обоих ушей. Сверху имеется разъем для предусилителя аппарата ABR, наушников или кабеля датчика отоаккустической эмиссии. Снизу имеется разъем микро-USB. Базовый блок позволяет зарядить батарею. Имеется светодиодный индикатор который отображает состояние электропитания подставки (включено = подключено, выключено = не подключено). Устройство имеет сенсорный дисплей и удобный пользовательский интерфейс в компактном аппаратном исполнении. Дисплей представляет собой резистивный сенсорный экран, позволяющий работать в перчатках. Устройство размеры -163 x 85 x 21 мм ; Устройство вес -265 г Разрешение дисплея- 272 x 480 Размер дисплея -95 мм х 56 мм Встроенный динамик. Цветной дисплей с светодиодным индикатором Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч Устройство имеет следующие характеристики для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): ТЕОАЕ Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии с IEC 60645-3); Диапазон уровней - 60 дБ peSPL до 83 дБ peSPL ; Уровень по умолчанию - 83 дБ peSPL (калибровка от пика к пику), автоматическая внутри ушная калибровка; Допустимость уровня- ± 3 дБ; Частота кликов - ~70 /c; Передатчик - ОАЭ Зонд; Центральный диапазон частот - 1000 Гц до 4000 Гц; Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 2800, 4000 Гц; На дисплей - Просмотр шкал прогресса по направлению к прохождению, обратная связь о стабильности зонда, шуме и времени записи; Полосы анализа- 1.4, 2, 2.8 и 4 кГц (центральные частоты); Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания - От 4 С до 60 с; Преобразователь - Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); DPOAE Частотный диапазон -1500 Гц до 6000 Гц; Частоты по умолчанию -2000, 3000, 4000, 5000 Гц; Номинальная частота -F2; F2/F1 Соотношение-1.22; Диапазон уровней -50 дБ SPL - 65 дБ SPL; Уровень по умолчанию (L1/L2) - 65 дБ SPL / 55 дБ SPL с внутриушной калибровкой; Допустимость уровня -7 дБ; Передатчик - ОАЭ Зонд; Максимальное время испытания -60 с; Разшерение A/D -24 бит; Уровень исключения шумов -30 дБ SPL; Проверка посадки зонда -Частотная реакция ушного канала со щелчком стимула; Остаточный шум -RMS измерения в частотной области, среднее значение частотных компонентов вокруг частоты DP (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов ≥ 2500 Гц); На дисплей -Просмотр показателей прогресса в направлении "Пройдено", обратная связь по поводу шума, время записи; Критерии прохождения-3 из 4 полос, мин 6 дБ SNR, мин -5 дБ SPL уровень OAE; Продолжительность испытания -от 4 с до 60 с Преобразователь – Зонд OAE (длина кабеля 50 или 120 см); | 1 шт. |
|  |  | 2 | Ушной зонд OАЭ | Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для диагностики ОАЭ. Однако он также может быть использован в качестве преобразователя для передачи акустического стимула при скрининге ABR (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ подключается к кабелю предусилителя. Версии -длинный и короткий кабель; Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, DPOAE и монауральная ABR (КСВП); Длина кабеля - 120 см / 47 дюймов (длинный), 50 см / 19,7 дюймов (короткий); Память -калибровочные значения и идентификатор датчика; Кончик зонда – заменяемый; Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унция (короткий кабель) , 19 г/ 0,67 унция (длинный кабель); | 1 шт. |
|  |  | 3 | Предусилитель | Кабель предусилителя подключается к верхней части при использовании некоторых из доступных датчиков. Электродные провода и акустический преобразователь подключаются к гнёздам в верхней части кабеля предусилителя для выполнения КСВП-скрининга. Каналы-один; Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, белый); Преобразователь (IP30 или ОАЭ зонд); Получение-72 дБ; Частотная характеристика-0.5 Гц до 5000 Гц; Шум - <25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR - > 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Вес -85 г / 3 унция; Размеры -85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма; Длина кабеля -112 см / 44 дюйма; Длина провода электрода - 51 см / 20 дюймов; | 1 шт |
|  |  | 4 | Наушник BERAphone для аудиометра easyScreen | Наушник для аудиометра оснащен электродами многоразового использования из нержавеющей стали, датчиком и предусилителем, интегрированными в одном устройстве, так что нет необходимости в одноразовых расходных материалах. Кнопка позволяет начать тест, а светодиодные индикаторы обеспечивают обратную связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии теста. Подпружиненные электроды приспосабливаются к форме уха, а электрод лба может быть повернут или заменен на электрод длинной длины для маленьких головок младенцев. Комплектующие являются следующими: - Гель-протектор на электроде из нержавеющей стали; - Вершинный электрод - вращающийся на 180°; - Активное контрольное ухо (правое) LED (синий LED на другой стороне левого уха; - Заземляющий электрод; - Акустический динамик; - Мастоидный электрод; - Полупрозрачный силиконовый амбушюр для ушей; - Светодиоды - тестовая обратная связь во время измерения импеданса и КСВП; - Кнопка - Начало, паузы, остановка теста; Поддерживаемые тесты –КСВП (ABR) (монауральный) Предусилитель: Каналы –один; Получение -72 дБ; Частотная характеристика -0.5 Гц до 5000 Гц; Шум -<25 нВ/√Гц; Коэффициент CMR -> 100 дБ при 100 Гц; Максимальное входное напряжение смещения -2.5 В; Входной импеданс -10 MΩ/170 pF; Источник питания -изолированный, от главного блока; Динамик: Интегрированный -динамический, 8 Ω; Электроды: 3шт. с гелевыми протекторами -нержавеющая сталь, многоразовый, вращающийся вершинный электрод; Обратная связь с пользователем: Светодиоды -красные и синие светодиоды для правого или левого уха, 3RGB светодиоды для импеданса и тестового статуса (работа, пауза или шумы); Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы начать, сделать паузу или остановить тест; Вес -254 г/ 8,96 унция; Размеры -148 мм x75 мм x65 мм / 5,83 в x2,95 в x2,56 в; Длина кабеля -112 см / 47 дюймов; Память -калибровочные значения и идентификатор датчика Подставка: Вес -300 гр/ 10,6 унция; Размеры -94 мм х 171 мм х 90 мм/3,7 дюйма х 6,7 х 3,5 дюйма; | 1 шт |
|  |  | 5 | Программное обеспечение для пк HearSim | Программное обеспечение позволяет вам: -Хранить, просматривать и управлять информацией о пациенте; - Хранить, просматривать и управлять данными тестирования, передаваемыми с устройством; - Перенести имена пациентов, нуждающихся в тестировании, на устройство; - Распечатать результаты тестирования на стандартном ПК-совместимом принтере; - Экспортировать данные о пациентах и испытаниях(поддерживаютсяформаты HiTrack, OZ Systems, CSV и XML); - Настраивать различные настройки устройства, включая протоколы проверки; - Управлять устройством пользователями; - Управлять устройство настраиваемые списки (например, названия объектов, факторы риска); - Управлять учетными записями пользователей ПО; | 1 шт |
|  |  | 6 | Термопринтер | Беспроводной термальный принтер позволяет осуществлять прямую печать этикеток с устройства. | 1 шт |
|  |  | 7 | Кабель предусилителя | Кабель для предусилителя | 1 шт. |
|  |  | 8 | Подставка для зарядки | Подставка для индуктивной зарядки | 1 шт. |
|  |  | 9 | Тележка | Тележка для оборудования, для удобного размещения оборудования. | 1 шт |
|  | Расходные материалы |
|  |  | 1 | Комплект для очистки зонда | Для очистки используйте нить для мостов и имплантатов или 3 в 1 | 1 уп. |
|  |  | 2 | Гель электродный | Гель электродный для проведения исследование слуха у новорожденных. | 1 шт |
|  |  | 3 | Термобумага | Бумага для принтера этикеток (в 1 рулоне 120 этикеток) Размеры: ширина: не более 56 мм x длина: не более 60 ​​мм | 2 шт |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных. В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в продаже приборами. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Место дислокации :Карагандинская область Шетский район.с.Аксу-Аюлы.ул.Жапакова.23 |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Лот №2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром МИ с указанием модели, наименования производителя, страны) | Анализатор гемостаза полуавтоматический |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской техники (в соответствии с государственным реестром МИ) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Основной модуль | Прибор предназначен для проведения клоттинговых, хромогенных и иммунотурбидиметрических исследований и может быть использован для широкого круга коагуляционных и фибринолитических тестов, включая: протромбиновое время (ПТ), АЧТВ, тромбиновое время (ТТ), рептилазный тест, фибриноген, факторы (факторы II-XII) , антитромбин, гепарин, резистентность к активированному протеину C, волчаночный антикоагулянт (скрининг подтверждение), протеин C, протеин S, D-димер , фактор Виллебранда, экариновый хромогенный анализ тромбина, экариновый хромогенный анализ гирудина, плазминоген, a2-антиплазмин Прибор позволяет работы с реакционными смесями, имеющими различные оптические свойства (мутные, липемичные и иктеричные пробы, реагенты различных производителей идр.) за счет автоматически адаптируемой чувствительности регистрации к условиям измерения. Прибор позволяет определять концентрации фибриногена двумя способами: по Клауссу или по производным показателям протромбинового теста (расчетный фибриноген). Режим выполнения тестов в дубликатах повышает точность измерений и исключает появление ошибочных(случайных) результатов. Запуск измерений может осуществляться тремя способами: автоматически (после добавления стартового реагента), с помощью стартовой пипетки (поставляется отдельно) и вручную. Программа самопроверки автоматически оценивает работоспособность анализатора, выявляет возникающие неисправности и сигнализирует о необходимости проведения своевременного обслуживания или ремонта. Использование импульсного светодиода в качестве источника излучения позволяет в несколько раз увеличить срок эксплуатации оптической системы (по сравнению с галогеновой лампой) и снизить затраты на техническое обслуживание анализатора. Есть возможность печати результатов измерений, результатов калибровки и результатов самодиагностики анализатора на внешнем принтере. Есть возможность подключение считывателя штрих-кодов для автоматизации процедуры ввода данных по пациентам. Простая процедура установки новых версий программного обеспечения анализатора (с помощью компьютера через порт RS232). Наличие интерфейса для лабораторной информационной (ЛИС) и управляющей систем. Распознавание наличия двухфазной кривой при выполнении теста АЧТВ. Прибор позволяет выполнять турбидиметрические измерения, в т.ч. определение концентрации D-димера и др. Технические характеристики: Принцип измерений оптический, количество каналов не менее 2, источник излучения импульсный светодиод, длина волн в диапазоне не менее 320- 680 нм, диапазон линейности не менее 0,001-1,000 ед. ОП. Энергонезависимая память не менее 27 методик, минимальный объем реакционной смеси не менее 75 мкл., диапазон измерений не более 5-300 секунд, инкубационные ячейки для проб не менее 12, ячейки для реагентов не менее 5 (в т.ч. 1 с перемешиванием), термостатированние ячеек 37±0,5 °С, дисплей ЖК, не менее 4-х строк по 20 символов, параметры электропитания не более 43 Вт. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Реагент для определения тромбинового времени | Реагент для определения тромбинового времени, не менее 180 тестов в одном наборе | 1 уп. |
|  |  | 2 | Контрольная плазма нормальная | Контрольная плазма для проведения внутреннего контроля качества, уровеньy нормальный, не менее 5 шт. в упаковке | 1 уп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Температура окружающей среды 18-23 °С, относительная влажность – до 70 % |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники место дислокации | 90 календарных дней Адрес: |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Председатель тендерной комиссии                                              Аманжолов А.Ж.