**Объявление № 11 от 13.06.2024г**

**КГП на ПХВ «Районная больница Шетского района» УЗКО объявляет закуп ЛС и ИМН способом запроса ценовых предложений**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Стоматологическое кресло в полной комплектации с лампой, скалером, наконечниками и копрессором | шт | 1 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условия поставки: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул.Жапакова 23 | | |
| Место приема документов – КГП на ПХВ «Районная больница Шетского района» ул. Жапакова д.23 каб.222 | | |
| Срок начала приема ценовых предложений:13.06.2024г. |  |  |
| Срок окончания приема ценовых предложений:19.06.2024г. |  |  |
| **Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – КГП на ПХВ «Районная больница Шетского района» Карагандинская область, Шетский район, с. Аксу-Аюлы, ул Жапакова, д. 23. Каб 222 в 11 час 00 мин** | | |

**Техническая спецификация**

Стоматологическая установка в комплекте:

1.Кресло пациента со всеми принадлежностями к работе стоматологической установки.

2.Компрессор с кожухом (для шумоизоляции).

3.Стул врача с абдоминальным упором.

Параметры электропитания - напряжение питания - 220 В ± 10%. Частота - 50 ± 1 Гц. Потребляемая мощность - 400 Вт. Степень защиты от поражения электрическим током - части типа BF. Упаковочные характеристики: Размеры упаковки (ДхШхВ): 1450 x 1100 x 1250 мм. Вес брутто: 290 кг. Система аспирации: Слюноотсос - водный динамический насос (эжектор). Расход воды литров в минуту - не более 5. Производительность всасывания при давлении в системе водоснабжения не менее 3 бар (кг/см²минуту Пылесос - воздушный динамический насос (эжектор). Расход воздуха литров в минуту - 40 – 4. Требования к условиям окружающей среды при эксплуатации: Температура - от +5С˚ до +40С˚. Относительная влажность - 30÷80%. Атмосферное давление - 86÷106 кПа. Кресло пациента с навесным гидроблоком: Комплект стандартной обивки кресла — бесшовная полиуретановая обивка. Артикуляционный подголовник. Управление движениями кресла с модуля врача и джойстика в основании кресла. Максимальный вес пациента — 135 кг. Модуль врача с нижней подачей на 5 инструментов с разъѐмом Midwest-4. Двух функциональный пистолет вода-воздух. Свободный инструментальный порт для установки дополнительного инструмента. Автоматическая блокировка движений кресла при взятии инструмента. Блокировка обратного всасывания слюны, встроенная система АнтиСПИД. Негатоскоп для дентальных снимков. Пневмотормоз столика врача. Кнопки управления движениями кресла, смыва плевательницы, наполнения стакана. Модуль ассистента: Поворотный на 90 градусов 5 инструментальных портов Слюноотсос Пылесос Трѐхфункциональный водо-воздушный пистолет 2 свободных инструментальных порта. Гидроблок: Поворотный на 45 градусов Легкосъѐмная крышка гидроблока на магнитах. Керамическая поворотная плевательница. Система подачи дистиллированной воды в инструменты. Светодиодный светильник: Интенсивность света - 7 000 - 48 000 lux Мощность лампы - 9W. Цветовая температура - 5000k Размер светового пятна - 75x158 мм. Педаль управления: Стандартная круглая педаль (лягушка). Стул врача: С абдоминальным упором. Цвет и материал обивки стула идентичен цвету и материалу обивки установки.

**Доставка и установка Карагандинская область, Шетский район, п.Агадырь ул.Абая 17. Сельская больница п. Агадырь.**